9. Анализ погрешности модуля измерения ОСШ.

9.1. Погрешность входного усилителя.

9.1.1.Погрешность от конечного усиления ОУ.

Погрешность от конечного усиления определяется по формуле:

g1=1K∗β;

где К - коэффициент усиления на частотах измерения

β - коэффициент передачи обратной связи.

β=R1R1+R2 =0,0638

Коэффициент усиления ОУ КР140УД1101 на рабочей частоте равен 50000.

g1=150000∗ 0,0638= 0,00031=0,031%

Погрешность по характеру мультипликативная, систематическая.

9.1.2. Погрешность от напряжения смещения ОУ.

Погрешность определяется по формуле:

dCM=DUCMUBX.HOM∗100%.

Для КР140УД1101 DUCMá3мВ. Тогда:

d1=3∗10−30.7=0,0042=0,42%

Дополнительная температурная погрешность от дрейфа напряжения смещения ОУ равна:

dt=¶UCM¶T∗DTUBX.HOM∗100%

где ¶UCM¶T- температурный дрейф КР140УД1101 - 50 мкВ/оС;

DT=maxTmax−Tnorm;Tnorm−Tmin= 5o

где Tmin,Tmax,Tnorm- минимальная, максимальная и нормальная рабочая температура окружающей среды соответственно.

dt=50∗10−6∗50,7=0,000357=0,036%

9.4.Расчет погрешностей коммутатора.

9.4.1. Расчет погрешности от сопротивления открытого ключа.

Т.к. выходное сопротивление источника сигнала мало по сравнению с сопротивлением закрытого ключа Rз, то можно записать для коэффициента передачи коммутатора:

K=R3Ro+R3

В идеальном случае Rо = 0; R3 равно бесконечности и К=1. Тогда погрешность :

g2=K−KoKo∗100%»RoR3

Для микросхемы К547КП1А Rо<100 Ом;R3>20 Мом.

g2=10020∗106∗100%=0,005%

Погрешность мультипликативная систематическая.

9.2.2.Расчет погрешности от закрытого ключа.

Коэффициент передачи равен:

K=RoRo+R3

В идеальном случае R3 равно бесконечности и К=0. Тогда

g3=RoRo+R3∗100%=0,005%

Погрешность мультипликативная систематическая.

9.2.3.Погрешность от остаточного напряжения на ключах коммутатора.

Uост<10 мкВ (для К547КП1А)

Тогда погрешность:

dOCT=UOCTUBX.HOM∗100%=1∗10−512∗100%=0,0001%

Эта погрешность носит характер аддитивной случайной.

9.3. Погрешности дифференциального усилителя.

9.3.1. Погрешность от разброса параметров резисторов обратной связи.

Эту погрешность можно оценить, предположив нормальный закон распределения по формуле:

g=i=14gi

где gi погрешность i-го резистора.

При gi=0,25%

gå4=4∗0,252=0,2%

Погрешность мультипликативная систематическая.

9.3.2.Погрешность от конечного петлевого усиления.

Погрешность от конечного петлевого усиления определяется по формуле:

g5=1K∗β

где К - коэффициент усиления ОУ на рабочей частоте.

β =1

g5=150000∗100%=0,002%

Погрешность мультипликативная систематическая.

9.3.3.Погрешность от напряжения смещения ОУ.

Эта погрешность по характеру аддитивная, систематическая.

dCM=UCMUBX.HOM∗100%

Для КР140УД1101 DUCMá3мВ. Тогда:

dCM=3∗10−312=0,000025=0,0025%

Дополнительная температурная погрешность от дрейфа напряжения смещения ОУ равна:

dt=¶UCM¶T∗DTUBX.HOM∗100%

где ¶UCM¶T- температурный дрейф КР140УД1101 - 50 мкВ/оС;

DT=maxTmax−Tnorm;Tnorm−Tmin= 5o

где Tmin,Tmax,Tnorm- минимальная, максимальная и нормальная рабочая температура окружающей среды соответственно.

dt=50∗10−6∗512=0,0000208=0,002%

9.4.Погрешность устройства сравнения.

Вносимая устройством сравнения погрешность является аддитивной систематической и возникает она из-за напряжения смещения нуля микросхемы КФ1053СА1.

Uсм<6мВ

dCM=UCMUBX.HOM∗100%=6∗10−312∗100%=0,05%

9.5.Погрешность  устройства выборки и хранения.

Эквивалентная схема устройства выборки и хранения (УВХ) представлена на рисунке 9.1.

На схеме приняты следующие обозначения

| К | - ключ |
| --- | --- |
| Схр | - емкость хранящего конденсатора |
| R | - эквивалентное сопротивление зарядной цепи |
| Rвх | - эквивалентное сопротивление нагрузки цепи |
| ОУ | - операционный усилитель. |

9.4.1.Погрешность из-за недозаряда конденсатора .

Заряд емкости происходит по закону:

UBUX=UBX∗tUHTt

где tинт  - время интегрирования;

t=R*Схр.

Емкость заряжается по этому закону до тех пор, пока  выходное напряжение не станет равным входному, но с противоположным знаком. Это задано резисторами обратной связи, не показанными на эквивалентной схеме.

Погрешность из-за недозаряда конденсатора обусловлена конечным временем выборки tинт.

g6»50∗tUHTK∗tg6»1,2∗10−3∗1250000∗12∗103∗0,1∗10−6=0,00024⇒0,024%

По характеру погрешность мультипликативная случайная.

9.4.2. Погрешность из-за разряда конденсатора.

Погрешность возникает из-за конечного времени обработки сигнала. Ключ разомкнут и Схр разряжается на эквивалентное сопротивление Rэкв:

Rэкв=Rsw∗RBXRsw+RBX

где Rsw -сопротивление закрытого ключа (порядка 50 Мом).

Rвх -входное сопротивление ОУ (для КР140УД22 Rвх>30Мом)

Rэкв= 50∗106∗30∗10650∗106+30∗106=18,75MΩ

Разряд Схр определяется формулой

U1c=U2c∗e−ttp

где tр - постоянная времени разрядной цепи

tp=RJKB∗CXP

Погрешность от разряда Схр за время tхр равна:

g7=U2c−U1cU2c∗100%=1−e−ttp∗100%g7=1−e−1,2∗10−318,75∗106∗0,1∗10−6∗100%=1−e−6.4∗10−4∗100%=0,000639∗100%=0,064%

Погрешность мультипликативная систематическая.

Аналогичным методом расчитывается погрешность собственно самого УВХ с той лишь разностью, что время хранения составляет 40сек,  сопротивление ключевого транзистора выше и нет другого пути разряда .

g8=0,1%

9.5.Погрешности АЦП.

9.5.1.Погрешность от дискретности преобразования.

Погрешность определяется как:

d=12n+1∗100%=1211∗100%=0,05%

погрешность по характеру аддитивная, случайная (равномерный закон распределения).

9.5.2.Погрешность от нелинейности АЦП.

Определяется по справочной литературе {   }. Не превы-шает 0,012%. По характеру мультипликативная, систематическая.

9.5.3.Погрешность  источника опорного напряжения АЦП.

Погрешность определяется отклонением Uст от номиналь-ного зачения и температурной нестабильностью стабилитрона.

Разброс Uст может достигать 5%, но эта погрешность корректируется калибровкой.

Дополнительная температурная погрешность равна:

d¶on=TKU∗DT

где TKU - температурный коэффициент стабистора (для стабистора КС113А TKU= 5*10-4%)

DT=maxTmax−Tnorm;Tnorm−Tmin=5оС

где Tmin,Tmax,Tnorm- минимальная, максимальная и нормальная рабочая температура окружающей среды соответственно.

d¶on=TKU∗DT=5∗10−4∗5=0,025%

Погрешность аддитивная, систематическая.

9.6.Суммирование погрешностей.

9.6.1.Суммирование мультипликативных погрешностей.

Для удобства суммирования сведем все мультипликативные погрешности в таблицу.

|  | Наименование. | Значение,% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| g1 | Погр.от конечного усиления входного усилителя | 0,031 | сист. |
| g2 | Погр.от сопротивления открытого ключа. | 0,005 | сист. |
| g3 | Погр.от сопротивления закрытого ключа. | 0,005 | сист |
| gå4 | Погр.от погрешности резисторов обратной связи | 0,2 | случ |
| g5 | Погр.от конечного петлевого усиления ОУ | 0,002 | сист |
| g6 | Погр от недозаряда конденсатора ГЛИН. | 0,024 | сист |
| g7 | Погр от разряда конденсатора ГЛИН. | 0,064 | сист |
| g8 | Погр от разряда конденсатора УВХ. | 0,1 | сист |
| g9 | Погр от нелинейности АЦП | 0,012 | сист |
| g10 | Погр от нестабильности ИОН | 0,01 | случ |

Для суммирования случайных составляющих мульти-пликативной погрешности определим их СКО с учетом закона распределения (предполагается нормальный закон распределения):

og4=g43=0,53=0,16%og10=g103=0,013=0,003%

Значение суммарного значения СКО мультипликативной погрешности определяется по формуле:

oå=o2g4+o2g10=0,162+0,0032=0,16

Систематическая составляющая мультипликативной погрешности определяется как алгебраическая сумма всех систематических погрешностей. Погрешности g2,g3,g5 ввиду их несущественности, не учитываются.

gåSYS=gSYS=0.031+0.16+0.024+0.064+0.1+0.012=0,39%

Оценку верхней границы суммарной мультипликативной погрешности дадим по формуле:

gmax=0,39%+0,16%=0,55%

9.6.1.Суммирование аддитивных погрешностей.

Для удобства суммирования сведем все аддитивные погреш-ности в таблицу.

|  | Наименование | Значение,% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| d1 | Погр от напряжения смещения входного усилителя. | 0,42 | сист |
| d2 | Погр от температурного дрейфа напряжения смещения | 0,036 | сист |
| d3 | Погр от остаточного напряжения на ключах | 0,001 | случ. |
| d4 | Погр от напряжения смещения дифф. усилителей | 0,05 | сист |
| d5 | Погр от температурного дрейфа напряжения смещения дифф. усилителей. | 0,002 | сист |
| d6 | Погррешность устройства сравнения | 0,05 | сист |
| d7 | Погр от дискретизации АЦП | 0,05 | сист |
| d8 | Погрешность ИОН. | 0,025 | случ. |
| d9 | Погрешность дискретизации резуль-тата измерения индикатором. | 0,25 | случ. |

Систематическая суммарная погрешность равна:

dåsys=di

dåsys=0,88%

Таким образом погрешность не превышает заданную в ТЗ.

9.3.4.Погрешность от нелинейности дифференциального усилителя.

Погрешность возникает от отличия значения коэффициента усиления в зависимости от значения опорного напряжения. Для операционного усилителя КР140УД1101 значение этой пог-решности в диапазоне в котором ИС работает равна 0,02% {10}.

9.6.Суммирование погрешностей.

9.6.1.Суммирование мультипликативных погрешностей.

Для удобства суммирования сведем все мультипликативные погрешности в таблицу.

|  | Наименование. | Значение,% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| g1 | Погр.от конечного усиления входного усилителя | 0,031 | сист. |
| g2 | Погр.от сопротивления открытого ключа. | 0,005 | сист. |
| g3 | Погр.от сопротивления закрытого ключа. | 0,005 | сист |
| gå4 | Погр.от погрешности резисторов обратной связи | 0,2 | случ |
| g5 | Погр.от нелинейности ОУ | 0,4 | сист. |
| g6 | Погр.от конечного петлевого усиления ОУ | 0,002 | сист |
| g7 | Погр от недозаряда конденсатора ГЛИН. | 0,024 | сист |
| g8 | Погр от разряда конденсатора ГЛИН. | 0,064 | сист |

|  | Наименование. | Значение,% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| g9 | Погр от разряда конденсатора УВХ. | 0,1 | сист |
| g10 | Погр от нелинейности АЦП | 0,012 | сист |
| g11 | Погр от нестабильности ИОН | 0,01 | случ |

Однако надо заметить, что погрешности входного усилителя и первого коммутатора не влияют на результат измерения так как система АРУ компенсирует их. Таким образом эти погрешности не учитываются.

Для суммирования случайных составляющих мульти-пликативной погрешности определим их СКО с учетом закона распределения (предполагается нормальный закон распределения):

og4=g43=0,53=0,16%og10=g103=0,013=0,003%

Значение суммарного значения СКО мультипликативной погрешности определяется по формуле:

oå=o2g4+o2g10=0,162+0,0032=0,16

К случайной мультипликативной погрешности можно также отнести методическую погрешность, которая возникает ввиду конечного числа выборок. Длительность измерительного цикла прибора - 40 секунд. Частота появления выделенной строки - 25 Гц. Следовательно количество выборок 1000. Принимаем, что шум распределен по нормальному закону, пик-фактор шума 3.

Тогда oMET=oån,

где n количество выборок.

oMET=0,005%

Эта величина принебрижимо мала и не учитывается.

Систематическая составляющая мультипликативной погрешности определяется как алгебраическая сумма всех систематических погрешностей. Погрешности g2,g3,g5 ввиду их

несущественности, не учитываются.

gåSYS=gSYS=0.16+0,04+0.024+0.064+0.1+0.012=0,4%

Оценку верхней границы суммарной мультипликативной погрешности дадим по формуле:

gmax=0,4%+0,16%=0,56%

9.6.1.Суммирование аддитивных погрешностей.

Для удобства суммирования сведем все аддитивные погрешности в таблицу.

|  | Наименование | Значение,% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| d1 | Погр от напряжения смещения входного усилителя. | 0,42 | сист |
| d2 | Погр от температурного дрейфа напряжения смещения | 0,036 | сист |
| d3 | Погр от остаточного напряжения на ключах | 0,001 | случ. |
| d4 | Погр от напряжения смещения дифф. усилителей | 0,05 | сист |
| d5 | Погр от температурного дрейфа напряжения смещения дифф. усилителей. | 0,002 | сист |
| d6 | Погррешность устройства сравнения | 0,05 | сист |
| d7 | Погр от дискретизации АЦП | 0,05 | сист |
| d8 | Погрешность ИОН. | 0,025 | случ. |
| d9 | Погрешность дискретизации резуль-тата измерения индикатором. | 0,25 | случ. |

Также не учитывается погрешность входного усилителя и коммутатора.

Систематическая суммарная погрешность равна:

dåsys=di

dåsys=0,88%

Таким образом погрешность не превышает заданную в ТЗ.

10.Метрологическое  обеспечение.

В модуле измерения ОСШ предусмотрена градуировка и оперативная колибровка. Градуировка проводится на заводе - изготовителе после настройки модуля, и целью ее является учет