Флуориметр - спектральный прибор для измерения интенсивности флуоресценции. Если в его схему включить монохроматор, то это позволит измерять спектр флуоресценции, этот прибор называется спектрофлуориметр.

Флуорометр - прибор для измерения времени затухания флуоресценции. Действие флуорометра основано на том, что при модулированном с частотой w возбуждении люминесценции , последняя модулирована с той же частотой, а фаза ее модуляции отстает на угол j , зависящий от w и t. При синусоидальной модуляции возбуждения с частотой w и экспоненциальном законе затухания флуоресценции j=arctg(wt). При этом амплитуда модуляции возбуждения А0 и люминесценции А связаны соотношением: A0=A1+w2t2. Таким образом, для определения t необходимо измерять либо j , либо отношение А0/А. Наибольшее распространение получили фазовые флуорометры, измеряющие j. Современные приборы для измерения времени затухания флуоресценции короткими импульсами и измерении хода затухания при помощи осциллографа или метода счета фотонов.

Спектрофлуорометр - спектрометр, предназначенный для измерений и регистрации времени затухания люминесценции при различных длинах волн оптического излучения.

Спектроскоп - простейший спектральный прибор для визуального наблюдения спектров.

## Импульсный стробоскопический метод.

Импульсный стробоскопический метод был развит раньше, чем метод счета фотонов. Этот метод действительно имеет